## Slide 1: Guide Utilisateur Interface
Microscope à Illumination Structurée
Interface réalisée par Romain Etienne / Promo 2025 – juin 2023

## Slide 2
Microscope à Illumination Structurée
Cette interface permet de piloter l’ensemble des éléments de l’expérience de microscopie à illumination structurée proposée par le LEnsE.
AVANT UTILISATION
La caméra (type BASLER xxx), montée sur le microscope, doit être connectée en USB sur le PC.
Le système de micro-mirroirs (DMD – Digital Micromirror Device) doit être connecté en USB sur le PC et alimenté.
Le système de contrôle du module piézo-électrique doit être alimenté. La carte de commande doit être reliée en USB et être alimentée en 12V continu.
LANCEMENT DE L’INTERFACE
Pour lancer l’interface de contrôle, double-cliquer sur le fichier start_bio_phot.bat sur le bureau de ce PC.

## Slide 3: Guide Utilisateur Interface
Microscope à Illumination Structurée
Interface réalisée par Romain Etienne / Promo 2025 – juin 2023
Eléments de l’interface

## Slide 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Microscope à Illumination Structurée
Mode Manuel
1

## Slide 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Microscope à Illumination Structurée
Mode Automatique
1

## Slide 6: Guide Utilisateur Interface
Microscope à Illumination Structurée
Interface réalisée par Romain Etienne / Promo 2025 – juin 2023
Modes de fonctionnement / Paramètres globaux

## Slide 7
Microscope à Illumination Structurée
Sélection du mode de fonctionnement
Deux modes de fonctionnement sont proposés par l’interface de pilotage.
Ce choix se fait à l’aide du sélecteur (1).
Selon le mode de fonctionnement, certains éléments ne sont pas accessibles.
MODE MANUEL
Le mode manuel permet de se familiariser avec l’interface et les différents éléments qu’elle commande.
Il est ainsi possible de modifier les paramètres d’acquisition de la caméra, de charger des mires sur le DMD ou de déplacer l’objectif par micro-déplacement à l’aide du système piézo-électrique.
MODE AUTOMATIQUE
Le mode automatique permet de lancer une acquisition d’une série d’images.

## Slide 8
Microscope à Illumination Structurée
Sélection du répertoire des données
Le bouton Directory (2) permet de sélectionner le répertoire dans lequel les données seront stockées.
Ce répertoire sert pour les deux modes de fonctionnement.
Par défaut, le répertoire est le répertoire de l’application.
Pensez à modifier ce répertoire dès le lancement de l’application.
Sauvegarde de l’image en cours
Le bouton Save (3) permet de sauvegarde l’image affichée sur l’interface par la caméra.

## Slide 9: Guide Utilisateur Interface
Microscope à Illumination Structurée
Interface réalisée par Romain Etienne / Promo 2025 – juin 2023
Pilotage de la caméra

## Slide 10
Sert à voir la caméra
Peut être ralentie pendant l’acquisition automatique
Paramètres contrôlés par 6
Microscope à Illumination Structurée
Interface de la caméra

## Slide 11: 6 : Sensor Settings
‘Exposure Time’ : permet de régler le temps d’exposition, Réglage possible avec le slider ou par saisie numérique
‘FPS’ : permet de régler le nombre d’images par seconde
‘BlackLevel’ : permet de régler le niveau de noir (??)

## Slide 12: Guide Utilisateur Interface
Microscope à Illumination Structurée
Interface réalisée par Romain Etienne / Promo 2025 – juin 2023
DMD et Piézo

## Slide 13: 7 : Hardware Connection
La liste déroulante permet de sélectionner le COM de la carte contrôlant le Piezo
‘Connection’ permet de connecter au Piezo, il faut le faire pour le contrôler manuellement avec 10
Si le Piezo est bien connecté, la LED s’allume en rouge

## Slide 14: 10 : Piezo Control
‘Z Axis’ : réglage grossier du Piezo
‘Fine Z’ : réglage fin du Piezo
Il est possible de rentrer les deux valeurs séparément sur la droite

## Slide 15: 8 : DMD Settings
‘Pattern Choice’ : permet de choisir le pattern
‘Load’ : permet de charger le pattern manuellement dans le DMD
‘Reset’ : permet de vider les choix de patterns, à ne surtout pas confondre avec ‘Reset DMD’
‘View Test’ : permet de voir l’image test
‘TEST’ : permet de charger l’image dans le DMD pour s’assurer de son bon fonctionnement

## Slide 16: Pattern Choice Window

## Slide 17: Pattern Choice
‘Image Choice’ : permet de choisir l’image voulue
‘Image Save’ : permet de ‘Save’ l’image pour ensuite la ‘Load’
L’image va automatiquement s’afficher lorsqu’elle sera sélectionnée, il y en a déjà rentrées par défaut

## Slide 18: Guide Utilisateur Interface
Microscope à Illumination Structurée
Interface réalisée par Romain Etienne / Promo 2025 – juin 2023
Paramètres du mode automatique

## Slide 19: 9 : Automatic Mode
‘Parameters’ : permet d’ouvrir la fenêtre créant les paramètres
‘START’ : lance l’acquisition conformément aux paramètre de cette dernière

## Slide 20: Automatic Mode Window

## Slide 21: Automatic Mode Window
‘Directory’ : sert à choisir dans quel fichier sera créer le sous-fichier avec les scans
‘Z Displacement’ : étendue totale sur laquelle va se déplacer l’acquisition
‘Z Step’ : pas avec lequel va se dépacer l’acquisition
‘Save Parameters’ : sauvegarde les paramètres dans un fichier ‘parameters.txt’

## Slide 22: Guide Utilisateur Interface
Microscope à Illumination Structurée
Interface réalisée par Romain Etienne / Promo 2025 – juin 2023
Quelques bugs récalcitrants…

## Slide 23: 4 : Reset DMD
N’appuyez pas sur ce bouton si vous n’en n’avez pas besoin
Ce dernier sert à Reset le DMD Texas Instrument, il faut l’utiliser si vous avez des bugs lors des ‘Loads’ ou de l’acquisition automatique
Exemple de bug qui demande un ‘Reset’ :
usb.core.USBError: [Errno None] b'libusb0-dll:err [_usb_reap_async] reaping request failed, win error: L\x92op\xe9ration d\x92entr\xe9e/sortie a \xe9t\xe9 abandonn\xe9e en raison de
l\x92arr\xeat d\x92un thread ou \xe0 la demande d\x92une application.\r\n\n'

## Slide 24: Guide Utilisateur Interface
Microscope à Illumination Structurée
Interface réalisée par Romain Etienne / Promo 2025 – juin 2023
Procédures de base

## Slide 25: À l’égard des personnes encadrantes
Il est possible de charger des paramètres pré-établis pour faciliter le travail aux élèves, pour cela il suffit de ‘Save’ un ‘parameters.txt’ quelconque, puis de modifier les valeurs à la main, sur Bloc-Note par exemple
Les élèves n’auront qu’à prendre le fichier, le placer dans le ‘Directory’ choisit, et lancer l’acquisition avec ‘START’ sans changer les paramètres
Il est aussi possible de lancer des acquisitions à N ’patterns’, pour cela il suffit de rajouter des ‘patterns’ dans le fichier ‘parameters.txt’ de la même manière, selon la logique : Pattern N : path

## Slide 26: Au démarrage
Pour s’assurer du bon fonctionnement pour les élèves, il faut appuyer sur ‘View Test’ puis ‘TEST’ 8 :
S’il y a un bug comme indiqué page 6, il faut DMD Reset, l’interface va se fermer. Relancer la et réessayé jusqu’à ce que cela marche, normalement un essai suffit
Si l’image de ‘View Test’ et l’image sur le DMD ne correspondent pas, c’est qu’il doit y avoir un problème de DMD (jamais arrivé, mais on ne sait jamais)

## Slide 27: Procédure standard – Manuelle
Lancer l’interface
Choisir ses paramètres caméra dans 6
Connecter le bon COM du Piezo puis cliquer sur ‘Connection’ 7 (si la LED devient rouge continuer)
Choisir ses patterns avec ‘Choice Pattern’ puis les ‘Loads’ 8
Choisir son positionnement 10
Choisir son emplacement de sauvegarde puis sauvegarder avec 3 et 4 quand l’image nous plaît
Recommencer

## Slide 28: Procédure standard - Automatique
Lancer l’interface
Choisir ses paramètres caméra dans 6
Choisir ses patterns dans 8, pas besoin de les ‘Load’
Passer en mode ‘Automatic’ avec 1
Cliquer sur ‘Parameters’, 9, puis entrer son emplacement de sauvegarde, sa plage et son pas
Lancer l’acquisition avec ‘Start’

## Slide 29: Guide Utilisateur Interface
Microscope à Illumination Structurée
Interface réalisée par Romain Etienne / Promo 2025 – juin 2023
Procédure Installation

## Slide 30
Microscope à Illumination Structurée
INSTALLATION DE L’INTERFACE / WINDOWS SEULEMENT (v 10 minimum)
Une distribution Python 3.11 (minimum) doit être installée sur le PC.
Les dépendances suivantes doivent également être satisfaites :
numpy
pyqt5
opencv-python
pyserial
pyusb
qtpy
Pillow
Vous pouvez installer ces dépendances par l’intermédiaire de la commande pip install package.
RECUPERATION DES FICHIERS
Les fichiers se trouvent pour l’instant dans le dépôt GitHub suivant : https://github.com/IOGS-LEnsE/labwork-GUI
Dans la rubrique BioPhot /